如何选购原子吸收分光光度计

随着大家对质量工作的重视日益加强，质量控制更多的由经验控制到参数控制，原子吸收分光光度计的使用范围日益广泛，但是各个厂家生产的原子吸收基本都是自家编自家的号，型号很不统一，如何选择原子吸收分光光度计，这对于大多数首次使用者或者计划使用者来说，都是一个难题，但是这又是一个特别重要的问题，因为您的选型直接关系到你的采购成本以及能否满足检测要求，

首先有明白您需要检测的元素种类是什么，原子吸收主要用来检测的元素种类是微量/痕量金属元素及很少种类的非金属元素，搞明白了需要检测的元素种类是什么之后就可以根据以下的原则来选择型号了:

1.普通火焰法可以检测的元素有

锂、钠、镁、钾、钙、铬(gè) 锰、铁、钴、镍(niè) 铜、锌、镓(jiā) 锗(zhě) 砷(shēn) 硒(xī) 铷(rú) 锶(sī)钼(mù) 锝(dé) 钌(liǎo) 铑(lǎo) 钯(bǎ) 银、镉(gé) 铟(yīn) 锡、锑(tī) 碲(dì) 铯(sè)锇(é) 铱(yī) 铂(bó) 金、铊(tā) 铅(qiān) 铋(bì)

2.如果您除了以上元素还有其他元素可以对应的选择以下的附件

A氢化物发生器可以检测的元素（用于检测低熔点元素）

砷(shēn) 硒(xī) 汞(gǒng)为必须使用

B富氧装置可以检测的元素铍(pí) 钡(bèi) 为必须使用

C石墨炉可以检测的元素（石墨炉主要用于检测高熔点元素和元素的痕量分析）必须使用石墨炉的元素（高熔点元素）：

铝(lǚ)  硅(guī) 钪(kàng) 钛(tài) 钒(fán) 钇(yǐ) 锆(gào) 铌(ní) 镨(pǔ) 钕(nǚ) 钷(pǒ) 钐(shān) 铕(yǒu) 钆(gá) 铽(tè) 镝(dī) 钬(huǒ) 铒(ěr) 铥(diū) 镱(yì) 镥(lǔ)　钍(tǔ) 铀(yóu) 镧(lán) 铈(shì) 铪(hā) 钽(tǎn) 钨(wū)

其次要搞明白您需要检测的元素大约含量是多少，原子吸收主要用来检测的元素种类是微量/痕量金属元素及很少种类的非金属元素，如果您的含量很高（接近树脂达到常量）则建议选择其他仪器，搞明白了需要检测的元素种类大约含量是多少之后就可以根据以下的原则来选择型号了；

A如果您需要检测的样品的含量在PPM级别上，且不含高熔点元素则选配标准配置/单火焰型即可

B如果您需要检测的样品的含量在PPB级别上，则需要选配带石墨炉的型号

这里我强调的一点是，除了砷(shēn) 硒(xī) 汞(gǒng)等个别的低熔点元素以外，其他的元素（也包含普通火焰法检测的元素）也都可以用石墨炉来检测；在实践中石墨炉用来检测高熔点元素（和其他的含量在PPB级别上的元素）

如果您参照前2章选择了普通火焰法的型号之后，您还要注意一个问题即您以后检测元素扩展的种类问题，如果您以后可能增加的元素种类都是普通火焰法可以检测的，那么没有什么问题，您以后只需买只需要检测元素的空心阴极灯即可

如果您以后可能增加的元素种类都是需要用石墨炉法才可以检测的，那么在您选择型号的时候就需要考虑采购有石墨炉接口的设备，以备以后加配石墨炉系统可满足要求

最后一个问题是关于在使用原子吸收过程中充分利用样品的浓缩和高倍稀释问题，当你的样品稍微低于原子吸收检出线的时候，可以选择用蒸发试样里面水分的方法来提提高浓度，以达到仪器的检测要求；相反则可以选择用高倍稀释试样的方法来提降低浓度，以达到仪器的检测要求；无论是浓缩还是高倍稀释对对于试验人员提成了较高的要求，不要作为常法使用，只作为一种变更的备选方法